## Модельный ряд
alex.tenzo@mail.ru
ООО «ТензоПрибор» www.tenzo-pribor.ru тел.: г. Москва: (495) 504-37-86, (499) 737-92-70; г. Н.Новгород (831) 429-04-77 E-mail: alex.tenzo@mail.ru г. Екатеринбург (343) 236-62-27; г. Новосибирск (383) 22 787 09; г. Кемерово (3842) 65-04-05
| Тип датчика | Усилие, тн | НПВ, тн |  | НПВ, тн
|  |  | 3 опоры | ТВЭУ* | 4 опоры | ТВЭУ*
| М50 | 0.5 | 0.75 | ТВЭУ-0,75-3 | 1 | ТВЭУ-1-4
|  | 1 | 1.5 | ТВЭУ-1,5-3 | 2 | ТВЭУ-2-4
|  | 2 | 3 | ТВЭУ-3-3 | 4 | ТВЭУ-4-4
|  | 3 | 4.5 | ТВЭУ-4,5-3 | 6 | ТВЭУ-6-4
|  | 5 | 7.5 | ТВЭУ-7,5-3 | 10 | ТВЭУ-10-4
| М70К | 10 | 15 | ТВЭУ-15-3 | 20 | ТВЭУ-20-4
|  | 15 | 22.5 | ТВЭУ-22,5-3 | 30 | ТВЭУ-30-4
|  | 20 | 30 | ТВЭУ-30-3 | 40 | ТВЭУ-40-4
|  | 25 | 37.5 | ТВЭУ-37,5-3 | 50 | ТВЭУ-50-4
|  | 30 | 45 | ТВЭУ-45-3 | 60 | ТВЭУ-60-4
* рабочее (условное) наименование при выборе типа ТВЭУ
Основные технические характеристики:
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТВЭУ
| Модель |  | Максимальная нагрузка (Мах), т |  | Цена деления, (d)
| ТВЭУ-0,001*-N** |  | 0,001 |  | 0,0005
| ТВЭУ-0,002-N |  | 0,002 |  | 0.001
| ТВЭУ-0,003-N |  | 0,003 |  | 0.001
| ТВЭУ-0,005-N |  | 0,005 |  | 0.002
| ТВЭУ-0,006-N |  | 0,006 |  | 0.002
| ТВЭУ-0,01-N |  | 0.01 |  | 0.005
| ТВЭУ-0,02-N |  | 0.02 |  | 0.01
| ТВЭУ-0,03-N |  | 0,03 |  | 0.01
| ТВЭУ-0,05-N |  | 0,05 |  | 0.02
| ТВЭУ-0,1-N |  | 0,1 |  | 0.05
| ТВЭУ-0,15-N |  | 0,15 |  | 0.05
| ТВЭУ-0,2-N |  | 0.2 |  | 0.1
| ТВЭУ-0,3-N |  | 0.3 |  | 0.1
| ТВЭУ-0,5-N |  | 0.5 |  | 0.2
| ТВЭУ-0,6-N |  | 0.6 |  | 0.2
| ТВЭУ-1-N |  | 1 |  | 0.5
| ТВЭУ-1,5-N |  | 1.5 |  | 0.5
| ТВЭУ-2-N |  | 2 |  | 1
| ТВЭУ-3-N |  | 3 |  | 1
| ТВЭУ-5-N |  | 5 |  | 2
| ТВЭУ-6-N |  | 6 |  | 2
| ТВЭУ-10-N |  | 10 |  | 5
| ТВЭУ-15-N |  | 15 |  | 5
| ТВЭУ-20-N |  | 20 |  | 10
| ТВЭУ-30-N |  | 30 |  | 10
| ТВЭУ-40-N |  | 40 |  | 20
| ТВЭУ-50-N |  | 50 |  | 20
| ТВЭУ-60-N |  | 60 |  | 20
| ТВЭУ-100-N |  | 100 |  | 50
| ТВЭУ-200-N |  | 200 |  | 100
| ТВЭУ-300-N |  | 300 |  | 100
* - Максимальная нагрузка устройства в тоннах ** - Количество узлов встройки (датчиков с установочной оснасткой) (от 1 до 10 в зависимости от типа весоизмерительного преобразователя).
Калибровка и поверка (Варианты поставки)
1. С протоколом калибровки 2. С протоколом калибровки и свидетельством о поверке.
Расчет усилия датчика по формуле:
НПВ датчика (не менее) = (Вес емкости с продуктом) * 2 (двойной запас прочности) / 4 (количество опор)

## Основные характеристики
alex.tenzo@mail.ru
ООО «ТензоПрибор» www.tenzo-pribor.ru тел.: г. Москва: (495) 504-37-86, (499) 737-92-70; г. Н.Новгород (831) 429-04-77 E-mail: alex.tenzo@mail.ru г. Екатеринбург (343) 236-62-27; г. Новосибирск (383) 22 787 09; г. Кемерово (3842) 65-04-05
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| 1. | Модификация устройств, пределы и интервалы взвешивания, дискретность отчета а также пределы допускаемой абсолютной погрешности при определении массы нетто указаны в таблице.
|  | Модель | Предел взвешивания, тн |  | Дискретность отчета (d) и цена деления (e), d=e, кг | Интервалы взвешивания, тн | Предел абсолютной допустимой погрешности, кг
|  |  | max | min
|  | ТВЭУ-002 | 0.02 | 0.0002 | 0.01 | от 0,002 до 0,5 вкл | 0.01
[6 empty] | св. 0,5 | 0.02
|  | ТВЭУ-005 | 0.05 | 0.0004 | 0.02 | от 0,004 до 0,1 вкл | 0.02
[6 empty] | св. 0,1 до 0,4 вкл | 0.04
[6 empty] | св. 0,4 | 0.06
|  | ТВЭУ-01 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | от 0,01 до 0,25 вкл | 0.05
[6 empty] | св. 0,25 | 0.1
|  | ТВЭУ-02 | 0.2 | 0.002 | 0.1 | от 0,02 до 0,5 вкл | 0.1
[6 empty] | св. 0,5 | 0.2
|  | ТВЭУ-03 | 0.3 | 0.003 | 0.1 | от 0,02 до 0,5 вкл | 0.1
[6 empty] | св. 0,5 до 2 вкл | 0.2
[6 empty] | св. 2 | 0.3
|  | ТВЭУ-05 | 0.5 | 0.005 | 0.2 | от 0,04 до 0,1 вкл | 0.2
[6 empty] | св. 0,1 до 0,4 вкл | 0.4
[6 empty] | св. 0,4 | 0.6
|  | ТВЭУ-08 | 0.8 | 0.008 | 0.4 | от 0,01 до 0,25 вкл | 0.5
[6 empty] | св. 0,25 | 1
|  | ТВЭУ-1 | 1 | 0.01 | 0.4 | от 0,01 до 0,25 вкл | 0.5
[6 empty] | св. 0,25 | 1
|  | ТВЭУ-2 | 2 | 0.02 | 1 | от 0,02 до 0,5 вкл | 1
[6 empty] | св. 0,5 | 2
|  | ТВЭУ-3 | 3 | 0.002 | 1.5 | от 0,02 до 0,5 вкл | 1
[6 empty] | св. 0,5 | 2
|  | ТВЭУ-5 | 5 | 0.05 | 2.5 | от 0,04 до 1 вкл | 2
[6 empty] | св. 1 до 4 вкл | 4
[6 empty] | св. 4 | 6
|  | ТВЭУ-10 | 10 | 0.1 | 5 | от 0,1 до 2,5 вкл | 5
[6 empty] | св. 2,5 | 10
|  | ТВЭУ-15 | 15 | 0.15 | 7.5 | от 0,1 до 2,5 вкл | 5
[6 empty] | св. 2,5 до 10 вкл | 10
[6 empty] | св. 10 | 15
|  | ТВЭУ-20 | 20 | 0.2 | 10 | от 5 до 5 вкл | 10
[6 empty] | св. 5 | 20
|  | ТВЭУ-30 | 30 | 0.2 | 10 | от 0,2 до 5 вкл | 10
[6 empty] | св. 5 до 20 вкл | 20
[6 empty] | св. 20 | 30
|  | ТВЭУ-40 | 40 | 0.4 | 20 | от 0,4 до 1 вкл | 20
[6 empty] | св. 1 | 40
|  | ТВЭУ-50 | 50 | 0.4 | 20 | от 0,4 до 1 вкл | 20
[6 empty] | св. 1 до 4 вкл | 40
[6 empty] | св. 4 | 60
|  | ТВЭУ-60 | 60 | 0.4 | 20 | от 0,4 до 1 вкл | 20
[6 empty] | св. 1 до 4 вкл | 40
[6 empty] | св. 4 | 60
|  | ТВЭУ-80 | 80 | 1 | 50 | от 1 до 25 вкл | 50
[6 empty] | св. 25 | 100
|  | ТВЭУ-100 | 100 | 1 | 50 | от 1 до 25 вкл | 50
[6 empty] | св. 25 | 100
|  | ТВЭУ-150 | 150 | 1.5 | 75 | от 2 до 20 вкл | 100
[6 empty] | св. 50 | 200
|  | ТВЭУ-200* | 200 | 2 | 100 | от 2 до 20 вкл | 100
[6 empty] | св. 50 | 200
* - Максимальная нагрузка устройства в тоннах
| 2. | Порог чувствительности в ценах поверочного деления (е) |  |  |  | 1.4
| 3. | Диапозон выборки массы тары, % от НПВ |  |  |  | 0-100
| 4. | Диапазон рабочих температур, °С | от минус 30 до + 40 |  |  | от минус 30 до + 40
| 5. | Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами:
|  | ● напряжение, В | от 187 до 242 |  |  | от 187 до 242
|  | ● частота, Гц | от 49 до 51 |  |  | от 49 до 51
|  | ● потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |  |  | 10
| 6. | Полный средний срок службы, лет | 8 |  |  | 8
ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографическим способом.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
| Наименование |  |  |  | Количество | Примечание
| Устройство в сборе: ● датчик с узлами встройки; ● блок коммутации сигналов; ● весоизмерительный преобразователь |  |  |  | 1 | Количество комплектующих оговаривается при заказе
| Руководство по эксплуатации (РЭ) |  |  |  | 1 | ---
| Методика поверки 056-10МП |  |  |  | 1 | ---
| Эксплуатационная документация весоизмерительного преобразователя |  |  |  | 1 | ---
ПОВЕРКА
Поверка устройств осуществляется в соответствии с инструкцией "Устройства тензометрические весоизмерительные электронные ТВЭУ. Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС".
Основные средства поверки:
● эталонные силоизмерительные машины по ГОСТ 25864; ● эталонные меры силы по ГОСТ 8.065; ● гири класса точности М1 или эталонные датчики силы (массы) совместно со средствами нагружения различного типа (прессы, испытательные или силовоспроизводящие машины).
Межповерочный интервал - 1 год.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Технические условия ТУ 4274-056-18217119-2005 "Устройства тензометрические весоизмерительные электронные ТВЭУ". ТВЭУ соответствуют ТУ 4274-056-18217119-2005 и внесены в Государственный реестр средств измерения под № 19765-10.
Калибровка и поверка (Варианты поставки)
1. С протоколом калибровки 2. С протоколом калибровки и свидетельством о поверке.
Расчет усилия датчика по формуле:
НПВ датчика (не менее) = (Вес емкости с продуктом) * 2 (двойной запас прочности) / 4 (количество опор)